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	1
	AED除颤器
	1物理规格/性能
1.1整机重量（含电池）≤2.5kg；
1.2设备具备便携把手，并且把手与设备一体设计，具备高便携性；
1.3防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55；
1.4工作温度范围至少满足0ºC ～ 55ºC；
1.5工作湿度范围至少满足 30% ～ 95% 非冷凝；
1.6工作海拔高度（大气压力）范围：500hPa-1060hPa持续运行；
1.7设备存储条件：温度-20℃-70℃；
1.8设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命≥10年（提供铭牌证明资料）；
2. 除颤性能
2.1除颤脉冲形式：采用（CCD）双相直线方波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿;(提供专利认证）；
2.2输出能量：成人最大能量可支持360J，能量可自动调节；
2.3从准备充电到最大能量充电完成所需时间≤15s；
2.4可除颤心律分析识别时间＜7s；
2.5除颤阻抗范围：23-200欧姆；测量频率：30kHz；
3.除颤电极片
3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示；备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落；
3.2 电极片有效期：≥3年。(至少可保存36个月)；
3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率；
3.4电极片采用分体式，两片电极片具备颜色差异；
4. 电池
4.1 适合条件下，待机寿命6年； （需提供说明书资料）
4.2电池可徒手安装，无需工具；
4.3电池类型：一次性免维护锂电池。（15 V / 2.8 Ah）
5. 操作
5.1.设备操作面板简洁，具备电极片粘贴指示人形示意图和指示灯双提示功能；
5.2提供至少4种以上支持语言，可一键快速切换语言，符合公共领域使用要求（需提供可视性资料）；
5.3设备可实现开盖自动开机，关盖自动关机；
5.4 CPR按压模式支持30:2，具备国际AHA要求提示标准频率声音；
5.5除颤按钮醒目，急救使用时有灯光闪烁；
5.6整个操作面板操作按键≤3个；
5.7除颤按钮醒目，按钮直径不小于3cm。
6.数据传输和存储
6.1存储容量：设备的内部存储容量≥2GB。（需提供说明书资料）
6.2数据存储：可存储≥45小时（含录音）ECG波形或90小时ECG波形；
6.3支持外接设备（CF卡）数据导出，可通过外接设备（CF卡存储设备）导出抢救记录数据（需提供说明书资料）；
7设备维护与自检
7.1支持支持每日、每月、每半年的设备自检；
7.2设备具有独立的状态显示栏，无需开机，了解到设备状态：采用图形窗口显示不同自检状态结果，红绿色盲亦可准确判断。（需提供说明书资料）；
7.3支持最高360焦耳大能量充放电自检；
8配置及相关要求：
8.1AED设备的机盖内配备标准医疗配件包（包含：一次性手套、口对口呼吸膜、安全剪刀、剃毛刀、急救操作卡）（需提供可视性资料）。
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	合计
	人民币大写：
	¥




备注：以上报价含运费、税费、安装调试。
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